## Slide 1: ＬＳＩメディエンス（株） 様 診断薬 Ｒ＆Ｄセンター （LabAlert 検討案） （Ver1.0）
（変更履歴）
2020.1.28 現場確認

## Slide 2
入口
① フリーザー室 117
-40
-40
+6
+42+25
+8
+45+37
-80
親
親
-80
-80
-80
-80
+32
+15
+10
-40
-30
-30
-80
-80
-80
3[m]延長
LAN必要
（２ポート）
3[m]延長
3[m]延長
3[m]延長
3[m]延長
3[m]延長
3[m]延長
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 2 | -
UNIV | 12 | 22(7)
TRH20 | 1 | -
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し

## Slide 3
入口
② 特別実験室 203
-40
親
-40
-40
-40
-40
LAN必要
（1ポート）
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 1 | -
UNIV | 3 | 5(0)
TRH20 | 1 | -

## Slide 4
入口
③ 実験室 212
+4
入口
+4
-40
+4
+4
+4
+4
+4
+4
-40
+10
-20/+4
親
親
LAN必要
（２ポート）
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 2 | -
UNIV | 8 | 13(0)
TRH20 | 1 | -

## Slide 5
入口
④ 実験室 213 / 低温室204
入口
+7
+4
＋４
（室内）
親
+4
-40
+10
-40
-40
-40
+52
LAN必要
（1ポート）
10[m]延長
10[m]延長
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 1 | -
UNIV | 7 | 11(2)
TRH20 | 1 | -
低温室
（204）
＋４
（室内）
低温室に対応する為、
必ずここに設置の事！

## Slide 6
入口
⑤ 細胞培養室 214
-80
-40
-40
-30
親
-40
+4
LAN必要
（1ポート）
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 1 | -
UNIV | 4 | 6(0)
TRH20 | 1 | -

## Slide 7
入口
⑥ 微生物実験室 303
-80
親
-20/+4
LAN必要
（1ポート）
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 1 | -
UNIV | 2 | 3(0)
TRH20 | 1 | -

## Slide 8
入口
⑦ フリーザー室 307
-80
-40
-80
-80
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-80
-80
-80
親
親
3[m]延長
3[m]延長
LAN必要
（２ポート）
室温
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 2 | -
UNIV | 10 | 19(2)
TRH20 | 1 | -

## Slide 9
入口
⑧ 実験室 316 / 低温室304
入口
+4
+4
+4
+4
親
+37
+37
+37
+37
親
10[m]延長
低温室
（304）
子機（UNIV)
親
親機（IG)
室温（TRH20) センサ無し
機器 | 台数 | センサ本数（延長数）
IG | 2 | -
UNIV | 8 | 10(1)
TRH20 | - | -
+37
＋４
（室内）
低温室に対応する為、
必ずここに設置の事！
LAN必要
（２ポート）
※既存LANあり

## Slide 10
LabAlert機器 台数
 | 部 屋 | 親機 | 室温 | 子機 | センサ | センサー 延長数
1 | フリーザー室 117 | 2 | 1 | 12 | 22 | 7
2 | 特別実験室 203 | 1 | 1 | 3 | 5 | -
3 | 実験室 212 | 2 | 1 | 8 | 13 | -
4 | 実験室 213 / 低温室 204 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2
5 | 細胞培養室 214 | 1 | 1 | 4 | 6 | -
6 | 微生物実験室 303 | 1 | 1 | 2 | 3 | -
7 | フリーザー室 307 | 2 | 1 | 10 | 19 | 2
8 | 実験室 316 / 低温室304 | 2 | - | 8 | 10 | 1
合計 |  | 12 | 7 | 54 | 89 | 12

## Slide 11
注意事項・ご発注前の確認
【注意事項】
・親機、子機の配置は基本的に図面の通りとさせて頂きます（最終現場確認時に微調整致します）
・親機の付近には、LAN、電源(100V)各１口が、必要となりますので、ご準備願います。
・センサー取り付け時には、予めお客様にて庫内を常温に戻して頂き、センサー取り付け作業が
可能である状態にして頂く事が、必要となります。
・センサー挿入口が無い機器は、扉やドアの隙間から庫内に取り付けさせて頂きます。
・設置作業時には、お客様のLAN環境内から親機にアクセスする必要がある為、
インターネットLANに接続可能な、お客様のPC（１台）が必要となりますのでご準備願います。
・見積もり有効期限は３カ月とさせて頂きます。
【ご発注前の確認】
・ご発注前に、電源や機器の最終レイアウトを確認する為、現場確認をさせて頂きます。
結果次第で、機器の構成が変わり、見積もりが変動する可能性もございます事、ご了承願います。
・その他、「お客様確認シート」に、必要事項を、ご記入の上、ご発注願います。